TSS 浸没式浊度/悬浮物浓度计

光源发射出的红外光在传输过程中经过被测物时会发生吸收、反射和散射。在一定范围内散射光光强和浊度 / 悬浮物浓度成正比关系，TSS 正是基于这一基本原理分别在 135°和 90°方向设置了两组散射光接收器，通过分析这两组接收光的强度从而得出浊度值或悬浮物浓度值。

应用：

TSS 浊度计可用于检测污水处理厂和其

它相关工厂的进水口、出水口等位置的浊度。

•   污水处理厂进 / 出水悬浮物浓度测量

•   自来水厂中滤池反冲洗水浊度测量、原水

及沉淀池出水浊度测量

•   工业生产过程 / 循环冷却水的水质情况

特点：

既可以检测浊度，还可以检测悬浮物（或污泥）浓度；

•  采用双光束红外检测技术；

•  数字化传感器，具有很强的抗干扰能力，传感器电缆

长度可达数百米；

•  传感器即插即用、自动识别；

•  仪表可提供一路隔离RS232数字接口和一路隔离RS48

数字接口，支持标准的Modbus ASCII和Modbus RTU协议；

•  支持中文和英文两种语言；

•  继电器输出可编程：任意继电器可设置为高报警、低

报警、定时器方式；

•  具有历史数据自动保存功能，可存储、查询10年的历史

数据信息。

技术指标：

量       程 :   0~100NTU， 0~4000NTU（可扩展）

分   辨  率 :   0.1NTU，1mg/L

精   确  度 :   读数的 ±2%，10NTU 以内时误差不大

于1NTU

标       定 :   出厂标定，可现场校准

显       示 :   LCD 液晶显示日期、时间、测量值、历

史趋势线等，中英文操作菜单可选

数 据 存 储 :   自动存储功能，断电数据保护，可存储、

查询 10 年历史数据

现 场 设 置 :   通过变送器触摸屏完成

模  拟  输  出 :    一路模拟电流输出隔离 0/4~20mA，最大负

载 750Ω，故障状态输出电流可选

继 电 器 输 出 :    3 个可编程继电器，可设置为报警功能和

定时功能

继 电 器 容 量 :    2A，250VAC

数  字  接  口 :    MODBUS RS232/RS485、 Profibus DP 可选

交  流  供 电 :   85~265VAC，50Hz/60HZ

直  流  供 电 :   24VDC±10%

变 送 器 尺 寸 :    270×205×100mm

传 感 器 尺 寸 :    Φ60×155mm

材          质 :    变送器 :  ABS+PC

传感器 :  316L

连  接  方  式 :    1 寸圆锥外螺纹

防  护  等  级 :   变送器 :  IP65

传感器 :  IP68

工  作  温  度 :   变送器 :  -20 ~60℃

传感器 :  0℃ ~60℃

相  对  湿  度 :   0~95%，无冷凝

工  作  压  力 :   最大 6Bar

附件：

FA0000 浸没式安装支架，不锈钢材质

FA0800 仪表防护箱，不锈钢材质